TERMO DE RETIFICAÇÃO

Segunda Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 13/2024 Processo licitatório n.º 54/2024

Objeto: Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares e de informática, para suprir necessidade junto à Secretaria Municipal de Saúde Fortaleza dos Valos/RS, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes neste edital e nos seus anexos.

O

O Município de Fortaleza dos Valos/RS torna público para o conhecimento dos interessados, a SEGUNDA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2024, que consiste na alteração de dispositivos editalíssimos, conforme a seguir descrito:

- Alteração da PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS OBJETOS, nos itens 05, 34 e 37, constantes no Anexo I – Formulário padronizado de Proposta, Anexo ao Termo de Referência – Descrição e Valor de Referência, modificando-se a descrição do objeto, que passa a ser a seguinte:

| Item | Un. | Quant. | Descrição | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Un | 01 | Ultrassom Doppler Colorido para uso geral. Sistema digital de alta resolução com no mínimo 4.000.000 de canais, capaz de realizar exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, 4D obstétrico, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, vasculares, cardiologia adulta e outros, com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Possibilidade de visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo, Doppler Tecidual, Power Doppler (angio), Power doppler direcional e HPRF. Os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas. Monitor de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 21” (vinte e uma polegadas) com braço totalmente angulável. No mínimo 03 (três) portas ativas para conexão de 03 transdutores simultâneos (universais), selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados. Software de visualização de contraste em tempo real para estudos de perfusão; Software para visualização/realce otimizado de agulhas, independente da angulação da imagem em modo B. Função de otimização automática de ganho para o modo bidimensional através de um botão; Ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) através de um botão; Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ampliação de no mínimo 20%; Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica com extensão de pelo menos 40cm e com possibilidade de realizar medidas nas imagens reconstruídas; Taxa de atualização (frame rate) máxima com pelo menos 1500 fps (quadros/seg); Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 35 cm; Capacidade ilimitada para programações de ajuste de imagens (presets) que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; Modos de imagem B simples, 4B, dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex); Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada; Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 10.000 quadros ou 200 segundos; Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura e rotação, que possua teclado alfanumérico físico e retrátil, no mínimo 08 faixas de TGC e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ou similar; Tela digital “Touch Screen” integrada ao painel de comando, com no mínimo 12.1 polegadas, programável e adaptável de forma a beneficiar o conforto do operador; Possibilidade de incorporação de bateria interna para uso do aparelho em modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 30 minutos. Que permita as seguintes medidas: Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE); Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE); Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo); Cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida; Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia; Possibilidade de programação de novas medidas e tabelas; O equipamento deve possuir: HD com capacidade não inferior a 512GB; Saídas de vídeo VGA, S-vídeo e HDMI, ethernet e saída de áudio e com no mínimo 5 portas USB, sem uso de adaptadores. Possibilidade de comunicação em padrão Dicom 3.0 com os seguintes protocolos: Storage, Print, MWM (Modality Worklist Management), Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física e wireless. Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar no mínimo em formatos BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI; Sistema de armazenamento de imagem em, Pendrive (porta USB) e Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR). Sistema de impressão de imagens (laudo) com possibilidade de ajuste de até 6 imagens por página; Ter disponível no mercado, para upgrade futuro: - Software para análise qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos via Strain – Elastografia; - Software para cálculo automático de medidas obstétricas (BPD/HC/FL/AC/OFD), gerando eficiência e acurácia, otimizando o tempo de realização dos exames. - Software para cálculo automático da Transluscência nucal - Software para imagem tridimensional em tempo real (4D) com transdutor volumétrico dedicado capaz de adquirir e exibir pelo menos 50 volumes por segundo, incluindo software para apresentação de imagens em cortes tomográficos; software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação; - Doppler contínuo e pacote completo do modo TDI, incluindo avaliação quantitativa do movimento e sincronização do miocárdio; - Módulo de ECG integrado para sincronização dos sinais vitais com as imagens cardíacas e vasculares com cabo; - Software para análise e avaliação do assoalho pélvico feminino; - Software utilizado para detectar as linhas B do pulmão no modo B, automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada. Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga: Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 70 graus; Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 4,0 a 13,0 MHz com pelo menos 40mm; Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de frequência de 3,0 a 12,0 MHz com abertura de pelos menos 180 graus; Acessórios: Nobreak compatível com o Equipamento; Impressora colorida compatível com o equipamento; Necessário instalação e capacitação/treinamento da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. Prazo de entrega de no máximo 60 dias. | 134.657,33 | 134.657,33 |
| 34 | Un | 1 | MÁQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR LOUÇA: em aço inoxidável resistente a corrosão, com porta frontal. operações: lavagem e enxague. temperaturas de lavagem: 55 – 65°c. temperaturas de enxague: 80 – 90°c. voltagem: 220v. capacidade mecânica: com capacidade mínima de 60 gavetas por hora. tempos de ciclo: 60, 90 ou até 180 segundos. capacidade por gaveta: no mínimo de 18 pratos (com diâmetro mínimo de 30 cm), ou 9 bandejas (dimensões mínimas de 30 x 45 cm), 1 suporte para talheres e uma gaveta lisa, mínimo de 3 programas de lavagem selecionáveis, potência do motor de lavagem: de 0,5 até 1,5 cv. potência do motor de enxague: de 0,2 até 1,0 cv. dimensões: medindo no mínimo 580 x 600 x 820 mm e no máximo 640 x 660 x 1000mm (l x p x a), altura útil da câmara no mínimo 340 mm. sistema de dosagem de detergente. recursos de segurança: proteção contra vazamentos e de abertura de porta frontal. kit para a instalação contendo: mangueiras para entrada de água e mangueira para saída de esgoto, cabo elétrico necessário para instalação. Necessário instalação e capacitação (treinamento) da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. | 19.371,99 | 19.371,99 |
| 37 | Un | 2 | NOBREAK 700 VA BILVOLT Entrada: -Tensão de entrada nominal: Bivolt (automática); -Faixa de tensão de entrada: 95 a 145; -Fase: Monofásico; Saída: -Tensão de Saída Nominal: 220v ou 120v (alterável via jumper interno); -Regulação: 2 Níveis; -Frequência: 60Hz; -Forma de Onda: Semi Senoidal; -Número de Tomadas 10A (Padrão NBR14136). Potência: -Potência nominal (VA/W); 700VA/300W; -Potência de Pico: 350w Autonomia : -Carga típica: 11 min; -Meia Carga: 17 min; -Plena Carga: 7 min. Bateria: -Tipo de bateria: Selada VRLA, chumbo–ácida, livre de manutenção; -Quantidade: 1x7Ah/12V; -Tensão de operação: 12V; -Vida útil da bateria: Entre 2 e 5 anos, conforme número de ciclos de descarga e da temperatura ambiente; -Tempo de recarga de bateria: 10h após 90% descarregada. Gerais: -Interface para Comunicação em Rede: Não Possui ; =Rendimento (modo rede): >=95%; -Rendimento (modo inversor): >=80% Mecânica ; -Dimensões do produto: 17 x 9,8 x 29,2 (cm); -Dimensões com embalagem: 17,9 x 11,2 x 34,4 (cm) ; -Comprimento do Cabo de Alimentação: 1,2 metros; -Peso líquido: 5,4 kg -Peso Bruto: 5,5 kg. | 769,20 | 1.538,40 |

- Alteração da data da Sessão de abertura da licitação, prevista no preâmbulo do Edital, em Disposições Gerais da Licitação, que será no dia 03 de dezembro de 2024; e por conseguinte, a modificação do subitem 6.1 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação:

  - A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR UNITÁRIO DO ITEM”, exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 18 de novembro de 2024 a 03 de dezembro de 2024, até as 09h00min (horário de Brasília).

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeça-se a presente retificação, que deverá publicada nos mesmo veículos de publicação do edital bem como ser disponibilizada no site da Prefeitura: https://www.pmfv.rs.gov.br, no portal BLL Compras.

Analisei e aprovo a Segunda Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2024 – Processo nº 54/2024.

Ricardo Enrique Teixeira Facco

Assessor Jurídico – OBB/RS nº 129673

Analisei e aprovo a Segunda Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2024 – Processo nº 54/2024.

Ricardo Enrique Teixeira Facco

Assessor Jurídico – OBB/RS nº 129673

Fortaleza dos Valos, 11 de novembro de 2024.

Márcia Rossatto Fredi                                             João Eduardo Hermes de Campos

Prefeita Municipal                                              Pregoeiro - Portaria nº 10.454/2024